Lublin, dn. 12.12.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2  części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1 dotyczy punktu „Zakres fotometryczny nie mniejszy niż 3.5 Abs”.

Czy dopuście do przetargu aparat o zakresie  fotometryczny 3.3 Abs?. Przy tej klasie aparatu pomiary w zakresie pomiędzy 3.3 Abs i 3.5 Abs i tak nie maja sensu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spektrofotometru o zakresie fotometrycznym nie gorszym niż 3,5 Abs.

Zapytanie nr 2 dotyczy punktu „Źródło światła – lampa ksenonowa”

Czy dopuście do przetargu aparat w którym źródłem światła są: lampa deuterowa i halogenowa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga lampy ksenonowej jako źródło światła.

Zapytanie nr 3 dotyczy punktu „Szybkość skanowania zmienna w zakresie co najmniej od 1 do  6 000 nm/min”

Czy dopuście do przetargu aparat z szybkością skanowania w zakresie od 10 do 3600 nm/min?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spektrofotometru o zakresie szybkości skanowania co najmniej od 1 do 6000 nm/min.

Zapytanie nr 4 dotyczy punktu „Szybkość skanowania zmienna w zakresie co najmniej od 1 do  6 000 nm/min”

Czy dopuście do przetargu aparat z szybkością skanowania w zakresie od 10 do 6 000 nm/min?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spektrofotometru o zakresie szybkości skanowania co najmniej od 1 do 6000 nm/min.

Zapytanie nr 5 dotyczy punktu „Wymagane oprogramowanie sterujące pracą spektrofotometru pracujące w środowisku Windows i komunikacja spektrofotometru z komputerem przez port USB”

Czy w ofercie należy uwzględnić komputer PC do sterowania aparatem, czy tylko samo oprogramowanie ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga samego oprogramowania sterującego pracą spektrofotometru, komputer nie jest wymagany.

Zapytanie nr 6

Czy spektrofotometry klasyfikują się do urządzeń przenośnych czy stacjonarnych?

Odpowiedź: Klasyfikuje się jako urządzenie stacjonarne.

Zapytanie nr 7

Jakie jest dokładne przeznaczenie spektrofotometru? Do jakich rodzajów prób będzie on wykorzystywanych?

Odpowiedź: Spektrofotometr będzie wykorzystywany między innymi do badania aktywności enzymów, kinetyki enzymów z komputerową analizą danych w czasie rzeczywistym, aktywności przeciwutleniającej związków drobno- i wielkocząsteczkowych, spektrofotometryczną analizą składu prób (np.  witaminy, związki fenolowe, antocyjany, flawonoidy, peptydy), chelatowanie jonów żelaza.

Ponadto Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 19.12.2014r. godz. 1000 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 19.12.2014r. godz. 1015.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert wszystkie zapisy w SIWZ, które zawierają datę 17.12.2014 r. godzina 10:00 zostają zmienione na 19.12.2014 r. godzina 10:00

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ UP

Dr inż. Henryk Bichta