Lublin, dn. 28.08.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 43 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej  dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania dotyczące części 26: Lampy zabiegowe i operacyjne

Diodowa lampa operacyjna dwuczaszowa typ 1

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o wymiarach czaszy:

- czasza główna: 82 cm

- czasza satelitarna: 72 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o wskaźniku oddawania barw: 95. Parametr ten tylko nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma wpływu na jakość światła.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o średnicy plamy świetlnej:

- czasza główna: 17-30  cm

- czasza satelitarna: 16-27 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy z regulacją natężenia w zakresie 5-100%? Jest to parametr znacznie lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. parametr.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy z możliwością montażu kamery na osobnym ramieniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie: czy Zamawiający wymaga dostarczenia lampy wraz z kamerą czy też zakup kamery będzie w późniejszym terminie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia kamery HD wraz z zaoferowaną lampą.

Diodowa lampa operacyjna dwuczaszowa typ 2

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o wymiarach czaszy: 72 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o wskaźniku oddawania barw: 95. Parametr ten tylko nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma wpływu na jakość światła.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o średnicy plamy świetlnej: 16-27 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy z regulacją natężenia w zakresie 
5-100%? Jest to parametr znacznie lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww.  parametr.

Diodowa lampa operacyjna typ 3

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy wyposażonej w 18 diód LED.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww.  parametr.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy temperaturze barwowej: 4200 st K.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy z regulacją natężenia w zakresie 25-100%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww.  parametr.

Dotyczy – Część nr 26 – Diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 1 szt - 1

Pytanie 1

Czy w związku z występowaniem kamery HD w lampie, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  mechanizm podwieszania lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie oraz obrót ramion o 330o wokół punktu mocowania.

Pragniemy zauważyć że tylko takie rozwiązanie pozwoli na odpowiednie ekranowanie kabli sygnałowych wewnątrz ramion i zawiesia i pozwoli wyeliminować ewentualne zakłócenia w transmisji obrazu np. podczas używania diatermii chirurgicznych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  posiadającą kopuły główną (zawierającą 100 diod) oraz satelitarną (zawierającą 76 diod) o kształcie minimalizującym zakłócenia nawiewu laminarnego, wykonane z aluminium, jak na zdjęciach poglądowych poniżej, o średnicy zewnętrznej 70cm oraz średnicy wewnętrznego panelu świetlnego 375mm.

Diody obu głowic zabezpieczone bezpieczną i odporną na zarysowania osłoną z poliwęglanu?

Zdjęcie czaszy satelitarnej nie przedstawia uchwytów brudnych w które to czasza ta

zostanie wyposażona

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  posiadającą kopułę główną z funkcją stałego zogniskowania plammy świetlnej w przedziale roboczym wynoszącym 70cm (zakres pracy bez konieczności ogniskowania) 70 – 140cm) ?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampy operacyjne (obie kopuły) emitujące światło o stałej temp. barwowej 4800K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  posiadającą kopułę główną wyposażony w tzw uchwyt brudny okalający około 33% obwodu lampy oraz kopułę satelitarną spełniającą wymogi SIWZ pod tym względem.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr.

Dotyczy – Część nr 26 – Diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 2 szt - 5

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  posiadającą kopuły główną oraz satelitarną (zawierające 76 diod) o kształcie minimalizującym zakłócenia nawiewu laminarnego, wykonane z aluminium, jak na zdjęciu poglądowym poniżej, o średnicy zewnętrznej 70cm oraz średnicy wewnętrznego panelu świetlnego 375mm.

Diody obu głowic zabezpieczone bezpieczną i odporną na zarysowania osłoną z poliwęglanu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Zdjęcie czasz nie przedstawia uchwytów brudnych w które to czasza ta zostanie wyposażona

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampy operacyjne (obie kopuły) emitujące światło o stałej temp. barwowej 4800K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Dotyczy – Część nr 26 – Diodowa lampa operacyjna typ 3 szt - 3

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampy operacyjne posiadającą 52 diody, wykorzystujące wyłącznie diody białe emitujące światło o natężeniu 60 tysięcy lux w odległości 1 m od czaszy, o stałej temp. barwowej 4800K i wgłębności oświetlenia 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis: „Lampa operacyjna posiadająca 52 diody, wykorzystujące wyłącznie diody białe emitujące światło o natężeniu 60 tysięcy lux w odległości 1 m od czaszy.”  Pozostała część parametrów zgodna ze SIWZ.

Dotyczy – Część nr 26 – Diodowa lampa zabiegowa typ 1 szt – 10

Dotyczy – Część nr 26 – Diodowa lampa zabiegowa typ 2 szt - 5

Dotyczy – Część nr 26 – Diodowa lampa zabiegowa typ 3 szt - 20

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampy zabiegowe o natężeniu światła 65 000lux z odległości 1m, stałej temp. barwowej 4500K wielkością plamy świetlnej (z odległości 1m) d10= 23cm oraz d50=12cm, oraz znacznie szerszą niż pierwotnie wymaganą regulacją natężenia światła od 0 do 100% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis: „Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy lampy zabiegowe o natężeniu światła 65 000lux z odległości 1m, wielkością plamy świetlnej (z odległości 1m) d10= 23cm oraz d50=12cm, oraz regulacją natężenia światła od 0 do 100%.”  Pozostała część parametrów zgodna ze SIWZ.

Dotyczy – Część nr 26 – Diodowa lampa zabiegowa typ 2 szt - 5

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampy zabiegowe na statywie jezdnym posiadającym 4 koła, w których wszelka regulacja lampą znajduje się przy czaszy a nie na statywie jezdnym?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr.

Pyt. dot. Załącznik nr 5 - A/24 Generator fali uderzeniowej dla celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych - 1szt.

- Czy zamawiający wymaga, aby konstrukcja urządzenia była solidna metalowa wykonana w większości z metalowych podzespołów gwarantujących dużą wytrzymałość i długą żywotność urządzenia?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy zamawiający dopuści solidne urządzenie na mobilnym wózku jezdnym z dużymi kółkami o wadze około 50kg z lekką walizką na akcesoria?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy zamawiający wymaga, aby sprężarka była o wydajności większej przynajmniej o 40% niż maksymalna wartość chwilowa ciśnienia roboczego (parametr z pozycji nr.2) aby nie przeciążać urządzenia?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające ciśnienie powyżej 4bar? Do terapii wielu schorzeń u ludzi, zwłaszcza przy większych aplikatorach gdzie moc rozłożona jest na większej powierzchni,  stosowane jest ciśnienie 5 bar. Do terapii zwierząt większych wartość 5 bar będzie wskazana jako minimalna dawka terapeutyczna.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy zamawiający dopuści urządzenie o częstotliwości do 22Hz? Dawki o większej częstotliwości są często lepiej tolerowane przez pacjentów. Bywa, że przy niskich częstotliwościach odczucia drażniące, bólowe są tak duże, że niemożliwe jest wykonanie zabiegu.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy zamawiający dopuści urządzenie z jednym czytelnym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 12.1’’?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy zamawiający dopuści aby urządzenie posiadało następujące przekaźniki:

•         1 przekaźnik o średnicy 12mm wielowiązkowy

•         1 przekaźnik o średnicy 14mm wielowiązkowy

•         1 przekaźnik o średnicy 14mm koncentrujący

•         1 przekaźnik o średnicy 20mm wielowiązkowy ?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało przekaźnik o średnicy 36 mm do opracowywania dużych powierzchni, dużych grup mięśniowych?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy zamawiający dopuści aparat o rozmiarach sterownika 290 x 220 x 365mm oraz wózek jezdny dostarczany w standardzie z aparatem o rozmiarach 500 x 1027 x 460mm?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy zamawiający dopuści ergonomiczny, nowoczesny aplikator bez wstrząsów wstecznych zagrażających zdrowiu personelu, bez konieczności stosowania dodatkowego amortyzatora sprężynowego dzięki czemu waga gotowego do pracy aplikatora nie przekracza 800g?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pyt. dot. Załącznik nr 5 - B/20 – Biostymulator laserowy – 1 szt

1.	Czy zamawiający dopuści laser z długością promieniowania IR mieszczącym się idealnie w okienku optycznym tj. 660nm, 905nm. Możliwość aplikacji oddzielnie lub jednocześnie do wyboru.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Ryc. schemat resorbcji długości fali światła przez wodę, hemoglobinę, melatoninę zawarte w tkankach.

2.	Czy zamawiający dopuści urządzenie, którym można wykonać większy obszar leczenia niż 500cm2?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

3.	Czy zamawiający dopuści urządzenie, które oferuje możliwość ustawienia maksymalnej dawki w trybie ciągłym większej niż 200J/cm2?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

4.	 Wysokie częstotliwości są bardzo ważnymi parametrami zabiegowymi przy bardzo wielu jednostkach chorobowych. Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie miało zakres częstotliwości przynajmniej od 1 do 20000 Hz.?

„Różne częstotliwości pulsacji wytwarzają jednoznaczne odpowiedzi fizjologiczne w stosunku do tkanek. Wskaźniki dolne, od 2 do 10 Hz, posiadają walory przeciwbólowe. Wskaźniki pośrednie, oscylujące w granicach 500 Hz są biostymulatorami, podczas gdy częstotliwości pulsacji powyżej 2.500 Hz posiada efekt przeciwzapalny, a te powyżej 5.000 Hz przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny.”

Tuner J, Hode L. The Laser Therapy Handbook. 2004. Grängesberg, Sweden: Prima Books, pg 78

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

5.	Czy zamawiający dopuści nakładkę dystansową na aplikator wkręcaną. Zapewnia to brak możliwości zsunięcia się nakładki przy pracy na powierzchni bardziej chropowatej niż gładka, nieowłosiona skóra.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

6.	Czy zamawiający dopuści laser bez możliwości rozwinięcia o dodatkową terapię falą uderzeniową, laser lekki, przenośny o wadze z rękojeścią i akumulatorem nie przekraczający 1350g? Laser standardowo wyposażony w metalową walizkę zamykaną na kłódkę.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pyt. dot. Załącznik nr 16 - Bieżnia dla konia z osprzętem  - 1 szt.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w pkt 19 tabeli oczekiwanych parametrów technicznych, gdyż maksymalną masę określona została już w pkt 17. ”Maksymalna masa konia do 1000 kg”?

Odpowiedź: TAK zamawiający rezygnuje z zapisu w pkt 19.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w pkt 18 tabeli oczekiwanych parametrów technicznych, gdyż całkowita masa bieżni jest uwarunkowana od wymogu w pkt 1 „Wymiary i konstrukcja bieżni będą dostosowane do istniejącego kanału w hali treningu i rehabilitacji koni, długość użyteczna min. 4000mm, szerokość użyteczna min. 850mm”, oraz musi być dostosowana do maksymalnej wagi konia – 1000kg, w związku naturalnym jest ze przewyższy masę całkowitą 400kg?

Odpowiedź: TAK zamawiający rezygnuje z zapisu w pkt 18.

Pyt. dot. Załącznik nr 26- Lampy zabiegowe i operacyjne – 44 szt.

- Czy Zamawiający, ze względu na wymóg montażu lamp w wersji m.in. sufitowej 
i ściennej, oczekuje od oferenta dołączenia do oferty autoryzacji producenta na sprzedaż 
i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, aby zapewnić należytą jakość pracy świadczonych przy instalacji?

Odpowiedź: Wykonawca może dołączyć do oferty autoryzację producenta na sprzedaż i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Pyt. dot. Załącznik nr 26- Lampy zabiegowe i operacyjne – 44 szt.

Diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 1 szt. – 1

- Czy Zamawiający wymaga również zaoferowania dodatkowego ramienia do montażu kamery do lampy dwuczaszowej typ 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowego ramienia

Pyt. dot. Załącznik nr 26- Lampy zabiegowe i operacyjne – 44 szt.

Diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 2 szt. – 5

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  lampę posiadającą Możliwość  przemieszczania czaszy lampy w pionie w zakresie 1000 mm ?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 1 szt. lampy typ 2, w której jedna z czasz będzie posiadała przygotowanie do montażu kamery HD w centralnym uchwycie czystym, w którym będzie można wykorzystywać zamiennie kamerę HD z lampy operacyjnej dwu-czaszowej typ 1, w zależności od potrzeb, bez konieczności wzywania serwisu oraz użycia specjalnych narzędzi?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pyt. dot. Załącznik nr 17- Waga dla dużych zwierząt

- Czy Zamawiający dopuści wagę platformową 4-czujnikową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie jakiej wysokości barierek wymaga Zamawiający 1100 czy 1700mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wysokości barierek 1100 mm

- Czy Zamawiający dopuści wagę z czujniki ze stali nierdzewnej z lepszym zabezpieczeniem IP68?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością legalizowaną 0,5kg? Dokładności 0,1kg nie posiada legalizacji w wadze o tej nośności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści terminal wagowy z dobrze widocznymi cyframi o wysokości 18mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Część nr 31  Dostawa mikroskopów 18 szt

1.W punkcie Mikroskop odwrócony z kamerą z fluorescencją, ciemnym polem widzenia i kontrast fazą, zamawiający wymaga techniki ciemnego pola, w związku z dużą odległością roboczą kondensora nie jest możliwe uzyskanie tej techniki. Czy zamawiający zgodzi się zatem na mikroskop bez tej możliwości a zapewnienie tej techniki w innym mikroskopie z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop bez techniki ciemnego pola.

2.Zamawiający wymaga aby całość wyposażenia pochodziła od jednego producenta, czy jest możliwe zaoferowanie sprzętu gdzie stacje sterujące, aparat oraz stolik zmotoryzowany będą pochodziły od innego producenta specjalizującego się w tym wyposażeniu. Zgodnie z wymogiem dostawcą całości sprzętu będzie jedna firma.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy treści SIWZ

- W rozdziale 4. SIWZ termin wykonania zamówienia określony został jako “nie później niż do dnia 01.12.2014 roku”. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować ten termin w ilości dni od terminu rozstrzygnięcia postępowania? Byłby to zapis dający precyzyjną ocenę możliwości wykonania zamówienia. W obecnej sytuacji, przy terminie związania ofertą 60 dni, z możliwością jego przedłużenia o kolejne 60 dni, data 01.12.2014 może teoretycznie wystąpić wcześniej, aniżeli data rozstrzygnięcia postępowania. Rozumiemy dobre intencje Zamawiającego, jednak niekiedy z przyczyn niezależnych termin tak określony staje się niemożliwy do spełnienia i nie daje szans na skuteczne planowanie. Prosimy wziąć pod uwagę, iż harmonogram dostaw realizowanych przez wykonawców w ostatnich tygodniach roku z reguły jest bardzo napięty oraz zależny od trybu pracy fabryk i magazynów zewnętrznych, dlatego wymaga wcześniejszego, precyzyjnego planowania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE

Diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 1 szt. 1

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o czaszy satelitarnej, której maksymalne natężenie światła wynosi 125000 lux? Oferowana lampa dzięki zastosowanym rozwiązaniom zapewnia doskonałe właściwości świetlne.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza główna ma średnicę 75 cm a czasza satelitarna 65 cm? Obie czasze przystosowane do pracy z nawiewem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza główna zawiera 108 diód? Oferowana lampa dzięki zastosowanym rozwiązaniom zapewnia doskonałe właściwości świetlne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której maksymalna średnica plamy świetlnej dla czaszy głównej wynosi 29 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o żywotności źródła światła 40000h? Oferowane urządzenie, dzięki swojej konstrukcji zapewnia wysoki poziom właściwości świetlnych podczas całego okresu żywotności źródła światła.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 2 szt. 5

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której maksymalne natężenie światła wynosi 125000 lux? Oferowana lampa dzięki zastosowanym rozwiązaniom zapewnia doskonałe właściwości świetlne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza główna i czasza satelitarna mają średnicę 65 cm? Obie czasze przystosowane do pracy z nawiewem laminarnym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o żywotności źródła światła 40000h? Oferowane urządzenie, dzięki swojej konstrukcji zapewnia wysoki poziom właściwości świetlnych podczas całego okresu żywotności źródła światła.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Diodowa lampa operacyjna typ 3 szt. 3

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o temperaturze barwowej wynoszącej 4500 K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o żywotności źródła światła 30000h? Oferowane urządzenie, dzięki swojej konstrukcji zapewnia wysoki poziom właściwości świetlnych podczas całego okresu żywotności źródła światła.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Diodowa lampa zabiegowa typ 1 szt. 10

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 7 diód?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia 55 000 lx?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o temperaturze barwowej wynoszącej 4500 K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o żywotności źródła światła 30000h? Oferowane urządzenie, dzięki swojej konstrukcji zapewnia wysoki poziom właściwości świetlnych podczas całego okresu żywotności źródła światła.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez funkcji światła rozproszonego uzyskiwaną za pomocą 1 niezależnego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy czaszy wynoszącej 33 cm?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy 30W? Oferowane rozwiązanie nie odbiega znacznie od wymaganego, oraz zapewnia doskonałe właściwości świetlne.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Diodowa lampa zabiegowa typ 2 szt. 5

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 7 diód?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia 55 000 lx?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o temperaturze barwowej wynoszącej 4500 K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez funkcji światła rozproszonego uzyskiwaną za pomocą 1 niezależnego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy czaszy wynoszącej 33 cm?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy 30W? Oferowane rozwiązanie nie odbiega znacznie od wymaganego, oraz zapewnia doskonałe właściwości świetlne.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Diodowa lampa zabiegowa typ 3 szt. 20

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 7 diód?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia 55 000 lx?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o temperaturze barwowej wynoszącej 4500 K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o żywotności źródła światła 30000h? Oferowane urządzenie, dzięki swojej konstrukcji zapewnia wysoki poziom właściwości świetlnych podczas całego okresu żywotności źródła światła.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez funkcji światła rozproszonego uzyskiwaną za pomocą 1 niezależnego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy czaszy wynoszącej 33 cm?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy 30W? Oferowane rozwiązanie nie odbiega znacznie od wymaganego, oraz zapewnia doskonałe właściwości świetlne.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Dotyczy części 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń o następujących parametrach:

A/24 – Generator fali uderzeniowej dla celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych - 1szt.

- Aparat wyposażony w ekran dotykowy co eliminuję wyświetlacze trybu  LED, bez pokrętła zapewniający prostą i bezawaryjną eksploatację. Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Częstotliwość pracy do 17 Hz Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Waga aparatu 11 kg. Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Brak gotowych programów terapeutycznych. Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Wymiary sterownika 18 x 38 x 42cm Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści dla przekaźników fali tolerancję (10% Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2.: B/20 – Biostymulator laserowy - 1szt.

- Mocy maksymalnej 3,3 W Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Długości fali 808 i 905 nm Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Tryb pracy ciągły i impulsowy Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Maksymalna gęstość moc 370mW/cm2 Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Obszar leczenia do 900 cm2 Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czas trwania impulsu 100 ms - 300µs Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

- Brak możliwości zapisywania własnych programów, możliwość edycji około 75 programów gotowych.  Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Brak kartoteki pacjentów Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Kolorowy ekran dotykowy mniejszy niż 5,7 cala Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Użyte sformułowanie jest zbyt ogólne i na jego podstawie nie można określić wielkości oferowanego ekranu.

- Brak możliwości rozbudowy o moduły Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Wymiary sterownika 23 x 32 x 9 cm Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Załącznik do SIWZ nr 23

OPIS specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu Aparat do narkozy wziewnej Respirator

Nr kontraktu B/9, B/52.

Pytanie 1 pkt.17

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat z wielorazowym, jednosegmentowym  pochłaniaczem dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 1,25L =800g

W aparacie istnieje możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu. Wymiana pochłaniaczy odbywa się w łatwy sposób bez użycia narzędzi. ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2 pkt. 19

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat wyposażony w jeden miech o pojemności od 0 do 1500 ml.  Zakres wypełnienia miecha  uzależniony jest od zadanego przez użytkownika przepływu w aparacie?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3 pkt.14

Czy Zamawiający zaakceptuje regulację czułości wyzwalania triggera w zakresie 0,2-10l/min?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4 pkt.30

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego z 6 calowym kolorowym ekranem  respiratora z klawiszami bezpośredniego dostępu , umieszczonym na ramieniu umożliwiającym dostosowanie położenia ekranu do wymagań personelu?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 5 pkt.3 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitor o wadze 6 kg  z modułem 2 akumulatorami?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 6 pkt.10 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor z 72 godzinnymi trendami tabelarycznymi i graficznymi mierzonych parametrów. Biorąc pod uwagę, że monitor jest dodatkowym wyposażeniem aparatu do znieczulenia 72 h jest rozwiązaniem znacznie przekraczającym czas zabiegu operacyjnego?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 7 pkt 12 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor z pamięcią 20 zdarzeń alarmowych?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 8 pkt.16 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości rytmu serca nieznacznie odbiegający od opisanego tj w  zakresie 30-300 bmp?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9 pkt.17 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu serca +/-5 % lub +/-5 bmp?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 10 pkt.18 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści 3 prędkości kreślenia 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 11 pkt.19 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie w zakresie 0,2-5,0 cm/mv?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 12 pkt. 20 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści brak regulacji Auto?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 13 pkt. 23 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści pomiar oddechów nieznacznie odbiegający od opisanego tj w  zakresie 4-120rpm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 14 pkt. 24 wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru oddechów +/-5 % lub +/-5 rpm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 15 pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% +/- 2cyfry?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 16 pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem programowania interwałów w trybie Auto od 1 do 120 minut?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 17 pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 18 pkt. 53

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez wyjścia VGA?

Odpowiedź: NIE

Dotyczy Załącznik do SIWZ nr 26 – Lampy Zabiegowe i Operacyjne

Diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 1 szt. – 1

Pytanie 1: Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której zewnętrzna średnica czaszy głównej wraz z uchwytami wynosi 730mm natomiast bez uchwytów 675mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 2: Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której zewnętrzna średnica czaszy satelitarnej wraz z uchwytami wynosi 640mm natomiast bez uchwytów 580mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 3: Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której czasza główna wyposażona jest w 90 diod?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 4: Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną wyposażoną w funkcję oświetlenia endoskopowego wynoszącego 10% maksymalnego natężenia bez możliwości jego regulacji?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 5: Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której maksymalna wielkość plamy świetlnej dla obu czasz wynosi 23cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 6: Punkt19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której żywotność źródła światła wynosi 40000h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 7: Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której głębokość oświetlenia dla obu czasz wynosi 94cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 8: Punkt 22

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której regulacja natężenia oświetlenia wynosi 40-100% + 10% oświetlenie endoskopowe?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 9: Punkt 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy lampę operacyjną w której czasze lamp wyposażone są w dwa brudne uchwyty umieszczone na dwóch przeciwległych bokach sześciokąta foremnego dające pełną możliwość regulacji położenia lampy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 10: Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną składającą się z dwóch czasz z wyraźnym podziałem na główną i satelitarną w której czasze lamp zbudowane są z dwóch bloków aluminiowych o łącznym kształcie sześciokąta foremnego? Konstrukcja lamp zapewnia bardzo dobre parametry cyrkulacji powietrza nie wpływając na pracę nawiewu laminarnego oraz nie stwarza problemów podczas czyszczenia i dezynfekcji ponadto unikalny sposób zawieszenia czaszy na ramieniu daje nam możliwość bezwysiłkowego manewrowania lampą.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 11: Punkt 27

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której czasze lampy od strony optycznego układu diod zabezpieczone są osłonami wykonanymi z wysokiej jakości poliwęglanu dającego maksymalną ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 2 szt. – 5

Pytanie 1: Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną wyposażoną w funkcję oświetlenia endoskopowego wynoszącego 10% maksymalnego natężenia bez możliwości jego regulacji?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 2: Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której regulacja natężenia oświetlenia wynosi 40-100% + 10% oświetlenie endoskopowe?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 3: Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której żywotność źródła światła wynosi 40000h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 4: Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której zewnętrzna średnica czasz wraz z uchwytami wynosi 640mm natomiast bez uchwytów 580mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 5: Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy lampę operacyjną w której czasze lamp wyposażone są w dwa brudne uchwyty umieszczone na dwóch przeciwległych bokach sześciokąta foremnego dające pełną możliwość regulacji położenia lampy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 6: Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której głębokość oświetlenia  wynosi 94cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 7: Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną składającą się z dwóch czasz z wyraźnym podziałem na główną i satelitarną w której czasze lamp zbudowane są z dwóch bloków aluminiowych o łącznym kształcie sześciokąta foremnego? Konstrukcja lamp zapewnia bardzo dobre parametry cyrkulacji powietrza nie wpływając na pracę nawiewu laminarnego oraz nie stwarza problemów podczas czyszczenia i dezynfekcji ponadto unikalny sposób zawieszenia czaszy na ramieniu daje nam możliwość bezwysiłkowego manewrowania lampą.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 8: Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której czasze lampy od strony układu optycznego diod zabezpieczone są osłonami wykonanymi z wysokiej jakości poliwęglanu dającego maksymalną ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 9: Punkt 22

Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie polegające na zastosowaniu lampy przystosowanej do montażu kamery w uchwycie czystym umieszczonym na środku czaszy, bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi wraz z kompletnym okablowaniem?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Diodowa lampa operacyjna typ 3 szt. – 3

Pytanie 1: Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną wyposażoną w jeden odejmowany uchwyt służący do pozycjonowania lampy umieszczony w dolnej części czaszy prostopadle do powierzchni reflektora?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 2: Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną wyposażoną w 18 diod, wykorzystującą wyłącznie diody białe?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 3: Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną posiadającą stałą temperaturę barwową wynoszącą 4500 °K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 4: Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której żywotność układu świetlnego wynosi 40000h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 5: Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której głębokość oświetlenia wynosi 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 6: Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której pobór mocy wynosi 40VA?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Diodowa lampa zabiegowa typ 1 szt. – 10

Pytanie 1: Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której natężenie oświetlenia wynosi 80000lux w odległości 1m?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 2: Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową ze stała temperaturą barwową wynoszącą 4500°K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 3: Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której żywotność źródła światła wynosi 40000h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 4: Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której wielkość plamy świetlnej przy odległości 1m wynosi 160mm?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 5: Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której zakres regulacji natężenia oświetlenia wynosi 30-100%?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 6: Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową nie posiadającą funkcji oświetlenia rozproszonego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 7: Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której średnica czaszy wynosi 300mm?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 8: Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową wyposażoną w odejmowany uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania lampy zabezpieczony mechanizmem zapadkowym?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Diodowa lampa zabiegowa typ 2 szt. – 5

Pytanie 1: Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową wyposażoną w statyw jezdny na 4 kółkach?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 2: Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której włącznik główny umieszczony jest na czaszy lampy w widocznym i dostępnym miejscu?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 3: Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której natężenie oświetlenia wynosi 80000lux w odległości 1m?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 4: Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową ze stała temperaturą barwową wynoszącą 4500°K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 5: Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której żywotność źródła światła wynosi 40000h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 6: Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której wielkość plamy świetlnej przy odległości 1m wynosi 160mm?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 7: Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której zakres regulacji natężenia oświetlenia wynosi 30-100%?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 8: Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową nie posiadającą funkcji oświetlenia rozproszonego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 9: Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której średnica czaszy wynosi 300mm?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 10: Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową wyposażoną w odejmowany uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania lampy zabezpieczony mechanizmem zapadkowym?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Diodowa lampa zabiegowa typ 3 szt. – 20

Pytanie 1: Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której natężenie oświetlenia wynosi 80000lux w odległości 1m?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 2: Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową ze stała temperaturą barwową wynoszącą 4500°K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 3: Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której żywotność źródła światła wynosi 40000h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 4: Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której wielkość plamy świetlnej przy odległości 1m wynosi 160mm?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 5: Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której zakres regulacji natężenia oświetlenia wynosi 30-100%?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 6: Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową nie posiadającą funkcji oświetlenia rozproszonego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 7: Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową w której średnica czaszy wynosi 300mm?

Odpowiedź:  TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pytanie 8: Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową wyposażoną w odejmowany uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania lampy zabezpieczony mechanizmem zapadkowym?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Zamawiający na etapie przygotowywania specyfikacji nie może przewidzieć daty zakończenia postępowania, które w wyniku wniesienia ewentualnych środków odwoławczych może przedłużać się ponad termin określony przez Zamawiającego na dostawę sprzętu. Ponadto, należy zauważyć, że przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który każdorazowo konfigurowany jest zgodnie z wymogami konkretnego Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Nawet w przypadku niezwykle sprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej, czas pozostały wykonawcy na realizację może być zbyt krótki i nierealny do dotrzymania. Prosimy Zamawiającego o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, co pozwoli wykonawcy na realizację zamówienia bez zbędnej zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z odbioru ostatecznego? W zamian Wykonawca przed końcem upływem terminu rękojmi i gwarancji wykona bezpłatny przegląd przedmiotu umowy.

Wykonywanie dodatkowego odbioru przed upływem okresów rękojmi i gwarancji nie jest powszechnie praktykowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 7 na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 2. 5 na następujący: „zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia( obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe z winy Wykonawcy, w związku z wykonywaniem czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 ust. 13 na następujący: „Jeżeli w okresie gwarancji element (podzespół) wchodzący w skład przedmiotu umowy będzie naprawiany więcej niż trzykrotnie, […]”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Wnosimy o usunięcie zapisów §13 ust.2, 4, 5.

Grudniowa nowelizacja prawa zamówień publicznych nie wnosi zmian w stosunku do relacji z podwykonawcami zamówienia na dostawy w zakresie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, a dotyczy wyłącznie przypadku realizacji zamówienia na roboty budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby kary umowne wynikające z §16 ust. 1.1 a, b i c wzoru umowy były naliczane od wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jedynie, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków zużycia materiałów eksploatacyjnych.

Pyt. dot. Załącznik nr 33 - Wanna rehabilitacyjna z bieżnią

- Czy zamawiający dopuści zbiornik wykonany z ze stali kwasoodpornej AISI 316L oraz ściany ze  szkła klejonego umożliwiającego obserwację przebiegu terapii, gdyż szkło hartowane nie ma odpowiedniej wytrzymałości na przypadkowe uderzenia?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści bieżenie o mocy silnika 0,55kW (+/-0,05kW)?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści całkowita masa bez wody maksymalnie do 400 kg?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

Pyt. dot. Załącznik nr 25 – Basen dla małych zwierząt

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania basen dla małych zwierząt o poniższych parametrach technicznych:

- Basen przeznaczony do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla małych zwierząt

- Konstrukcja  wykonana w całości ze stali kwasoodpornej o gatunku OH18N9 z kątownika min. 50x50mm

- Dno basenu z blachy kwasoodpornej o grubości min. 5 mm

- Nogi  wykonane z kątownika  min. 50x50x5 mm wysokości: 150-200mm, ze stopami umożliwiającymi poziomowanie

- Wymiary zewnętrzne basenu (dł. x szer. x wys.) 2000 x 660 x 1070 mm

- Spust wody w części dolnej – syfon minimum  ø 50mm.

- Wykończenie  konstrukcji - szlif wzdłużny

- Min. 1 ściana boczne basenu wypełnione szkłem klejonym o grubości min. 12 mm

- Pojemność użyteczna basenu 1000 litrów

- Całkowita masa basenu bez wody do 300kg.

- Basen wyposażony w wylewkę wody ciepłej i zimnej umieszczoną od czoła na krótszym boku.

- Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika.

- Montaż  w siedzibie zamawiającego?

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza takie parametry

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznik nr 14 – laser do cięcia tkanek

Czy Zamawiający dopuści laser posiadający:

- źródło lasera CO2 z zamkniętą rurą laserową

- długość fali 10 600 nm

- moc lasera co najmniej:

a) tryb Ciągły (CW) 0 - 30W

b) tryb Super Pulse (SP) 0 - 30W

- wiązka celująca: laser diodowy o mocy < 10 mW z regulacja jasności

- panel kontrolny – dotykowy wyświetlacz 10,4” , urządzenie sterowane mikroprocesorem.

- tryby pracy lasera:

a) tryb Ciągły (CW)

b) tryb Super Pulse (SP)

c) pojedyncze impulsy - długość impulsu regulowany w zakresie: 1ms - 5s

d) seria impulsów - długość impulsu regulowany w zakresie: 1ms – 5s, czas przerwy regulowany w zakresie: 1ms – 5s

- włączenie i wyłącznie lasera kluczykiem

- awaryjny przycisk stop

- kontrola emisji promieniowania lasera - przełącznik nożny

- zasilanie 220-240 V AC, 10A, 50/60 Hz

- wymiary: szerokość 30cm, wysokość 125cm, głębokość 40cm

- waga: 56kg

- okulary ochronne 6 sztuk

- w zestawie: 3 końcówki do głowicy laserowej ENT, STRAIGHT 90ᵒ, 45ᵒ

- pochłaniacz gazów stanowi integralny system z laserem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznik nr 40 – przyrząd do chirurgii stomatologicznej

Czy Zamawiający dopuści laser posiadający:

- jednostka sterująca wraz z rękojeścią

Odpowiedź: TAK

- długość fali 980nm

Odpowiedź: TAK

- moc wyjściowa 10W(CW) – 10 W (impuls szczytowy)

Odpowiedź: TAK

- system lasera : Klasa IV (zgodnie z IEC 60825-1)

Odpowiedź: TAK

- klasyfikacja urządzenia : min  Klasa IIb (zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EU)

Odpowiedź: TAK

- tryb emisji: CW(fala ciągła), pulsacyjny (50% aplikacja, 50% chłodzenie),

Odpowiedź: NIE

- częstotliwość 0,5Hz÷0,5kHz

Odpowiedź: TAK

- wymiary 20x12x15,5cm

Odpowiedź: TAK

- waga <1,8 kg

Odpowiedź: NIE

- zabezpieczenie kodem PIN

Odpowiedź: TAK

- domyślne programy dla najczęstszych procedur: endodoncja, periodontologia, chirurgia

Odpowiedź: TAK

- możliwość stworzenia i zapisania własnych  aplikacji

Odpowiedź: NIE

- regulacja długości światłowodów w rękojeści według wymaganego procesu leczenia

Odpowiedź: TAK

- zasilanie 230 V, 50 HZ

Odpowiedź: TAK

- 5 szt włókien (1x 200µm i 4 x 400 µm)

Odpowiedź: TAK

- 50 szt tipów jednorazowego użytku

Odpowiedź: TAK

- odcinacz do włókien

Odpowiedź: TAK

- gogle chroniące przed wiązką laserową dla operatora i asysty (2 pary)

Odpowiedź: TAK

- gogle chroniące przed wiązką laserową dla właściciela zwierzęcia

Odpowiedź:

- zasilacz impulsowy

Odpowiedź: TAK

- gwarancja 24 miesiące

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej  umowy w zakresie zapisów § 16 ust 1

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,05%  wartości brutto niezrealizowanego w terminie przedmiotu umowy  za każdy dzień opóźnienia,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie przedmiotu umowy.

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 20 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,05 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości  brutto niezrealizowanej części umowy.

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości  brutto niezrealizowanej części umowy,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Podana przez wykonawcę treść pkt f/ jest identyczna z zapisami wzoru umowy w tym zakresie.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 26 – lampy zabiegowe i operacyjne

dotyczy: diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 1 szt. 1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną emitująca światło białe z mieszaniem barw poza czaszą z diod w kolorze białym i czerwonym? Oferowane rozwiązanie wbrew powszechnie powielanym błędnym opiniom w żaden sposób nie tworzy tzw. „efektu tęczy” i nie wpływa na końcową barwę światła. Negatywne podejście do oferowanego rozwiązania podyktowane jest wyłącznie próbą zawężenia konkurencyjności do lamp z mieszaniem barw w obrębie czaszy – muszą one być większe aby promień świetlny odbijał się od wewnętrznych reflektorów (owe mieszanie), co znacząco wpływa na koszt produkcji i wynika tylko z innych rozwiązań technologicznych. Oferowany przez nas system polega na skupieniu wiązek światła ze wszystkich 90 diod HD-LED (diody emitujące wyłącznie białe i czerwone światło, bez domieszek innych barw) w polu operacyjnym, co gwarantuje jednolity kolor oświetlanego pola bez tzw. „efektu tęczy”. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania oferowana lampa ma bardzo kompaktowy kształt, jest cienka i wręcz stworzona do współpracy z nawiewem laminarnym przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów świetlnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o średnicy zewnętrznej czaszy satelitarnej 48cm? Wskazana średnica jest minimalnie większa od wymaganej co gwarantuje lepsze oświetlenie pola operacyjnego, poza tym średnica czaszy lampy satelitarnej jest proporcjonalnie dostosowana do średnicy czaszy głównej tworząc zintegrowany zestaw.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną w której czasza główna zawiera 90 diod? Różnica rzędu 5 diod jest niezauważalna i nie wpływa ani na jakość uzyskiwanego światła ani na koszty eksploatacji lampy.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w sterowniki do regulacji jej parametrów umieszczone na ramieniu przy czaszy zarówno lampy głównej jak i satelitarnej? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barw Ra 95 obu czasz? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego i jest niezauważalny gołym okiem. Co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw >90 uważana jest za bardzo wysoką – odpowiednią dla stanowisk pracy, w których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej (R9 98), niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia niewielkich różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 5-100% dla obu czasz? Jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie gwarantujące możliwość uzyskania oświetlenia endoskopowego i znacznie szerszą regulację natężenia.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z niezmienną temperaturą barwową podczas regulacji natężenia bez wskaźnika rozpoznawania barw? Dzięki współczynnikowi odwzorowania barwy czerwonej R9 na stałym, bardzo wysokim poziomie 97/98 oraz Ra 95 nie ma potrzeby korzystania z żadnych wskaźników rozpoznawania barw, które mają jedynie na celu ograniczenie konkurencyjności ofert składanych w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, w której obie czasze wyposażone są w zintegrowane, brudne uchwyty umożliwiające operatorowi uchwycenie dłonią całej czaszy, tak by w sposób precyzyjny ustawić kierunek padania wiązki światła? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne i pozwala na wygodne pozycjonowanie lampy.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której obudowa zewnętrzna wraz z osłoną układu optycznego obu czasz wykonana jest z bardzo trwałego tworzywa PC/ABS i dodatkowo pokryta została antybakteryjną powłoką? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż skuteczniej chroni lampę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ponadto już na etapie produkcji obudowa pokryta jest powłoką Polygiene® niszczącą szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże (w tym MRSA), dzięki czemu redukuje się możliwość występowania zakażeń. Obudowa z aluminium i szkła jest mniej odporna na środki dezynfekcyjne i mniej trwała.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w kamerę medyczną w systemie wysokiej rozdzielczości HD umieszczoną asymetrycznie w pobliżu osi optycznej czaszy głównej lub na dodatkowym trzecim ramieniu? Kamera jest zabudowana w czaszy lampy dzięki czemu jest w pełni zabezpieczona przed uszkodzeniami i łatwiejsza w dezynfekcji. Istnieje również możliwość jej montażu na dodatkowym ramieniu co stanowi równie korzystne i bardzo praktyczne rozwiązanie. Umieszczenie kamery w sterylizowanym uchwycie przeszkadza w regulacji plamy świetlnej oraz naraża ją na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

dotyczy: diodowa lampa operacyjna dwu czaszowa typ 2 szt. 5

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną emitująca światło białe z mieszaniem barw poza czaszą z diod w kolorze białym i czerwonym? Oferowane rozwiązanie wbrew powszechnie powielanym błędnym opiniom w żaden sposób nie tworzy tzw. „efektu tęczy” i nie wpływa na końcową barwę światła. Negatywne podejście do oferowanego rozwiązania podyktowane jest wyłącznie próbą zawężenia konkurencyjności do lamp z mieszaniem barw w obrębie czaszy – muszą one być większe aby promień świetlny odbijał się od wewnętrznych reflektorów (owe mieszanie), co znacząco wpływa na koszt produkcji i wynika tylko z innych rozwiązań technologicznych. Oferowany przez nas system polega na skupieniu wiązek światła ze wszystkich 90 diod HD-LED (diody emitujące wyłącznie białe i czerwone światło, bez domieszek innych barw) w polu operacyjnym, co gwarantuje jednolity kolor oświetlanego pola bez tzw. „efektu tęczy”. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania oferowana lampa ma bardzo kompaktowy kształt, jest cienka i wręcz stworzona do współpracy z nawiewem laminarnym przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów świetlnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 5-100%? Jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie gwarantujące możliwość uzyskania oświetlenia endoskopowego i znacznie szerszą regulację natężenia.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barw Ra 95? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego i jest niezauważalny gołym okiem. Co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw >90 uważana jest za bardzo wysoką – odpowiednią dla stanowisk pracy, w których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej (R9 98), niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia niewielkich różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o żywotności powyżej 40 000 godzin? Żywotność diod na poziomie przekraczającym 40 000 godzin uznawana jest za bardzo korzystną i przekłada się na ok. 20 lat bezawaryjnej pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o średnicy czaszy 48cm? Wskazana średnica jest minimalnie większa od wymaganej co gwarantuje lepsze oświetlenie pola operacyjnego.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, w której obie czasze wyposażone są w zintegrowane, brudne uchwyty umożliwiające operatorowi uchwycenie dłonią całej czaszy, tak by w sposób precyzyjny ustawić kierunek padania wiązki światła? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne i pozwala na wygodne pozycjonowanie lampy.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której obudowa zewnętrzna wraz z osłoną układu optycznego obu czasz wykonana jest z bardzo trwałego tworzywa PC/ABS i dodatkowo pokryta została antybakteryjną powłoką? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż skuteczniej chroni lampę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ponadto już na etapie produkcji obudowa pokryta jest powłoką Polygiene® niszczącą szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże (w tym MRSA), dzięki czemu redukuje się możliwość występowania zakażeń. Obudowa z aluminium i szkła jest mniej odporna na środki dezynfekcyjne i mniej trwała.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

dotyczy: diodowa lampa operacyjna typ 3 szt. 3

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości bezcieniową lampę operacyjną z jednym brudnym uchwytem do ustawiania czaszy lampy? Biorąc pod uwagę niewielką średnicę czaszy (jedynie 24cm) nie ma potrzeby wyposażania jej w więcej niż jeden uchwyt brudny i jeden uchwyt przeznaczony do sterylizowania. Opisane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające do skutecznego, szybkiego i prostego pozycjonowania lampy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną emitująca światło białe z mieszaniem barw poza czaszą z diod w kolorze białym i czerwonym? Oferowane rozwiązanie wbrew powszechnie powielanym błędnym opiniom w żaden sposób nie tworzy tzw. „efektu tęczy” i nie wpływa na końcową barwę światła. Negatywne podejście do oferowanego rozwiązania podyktowane jest wyłącznie próbą zawężenia konkurencyjności do lamp z mieszaniem barw w obrębie czaszy – muszą one być większe aby promień świetlny odbijał się od wewnętrznych reflektorów (owe mieszanie), co znacząco wpływa na koszt produkcji i wynika tylko z innych rozwiązań technologicznych. Oferowany przez nas system polega na skupieniu wiązek światła ze wszystkich 90 diod HD-LED (diody emitujące wyłącznie białe i czerwone światło, bez domieszek innych barw) w polu operacyjnym, co gwarantuje jednolity kolor oświetlanego pola bez tzw. „efektu tęczy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o żywotności powyżej 40 000 godzin? Żywotność diod na poziomie przekraczającym 40 000 godzin uznawana jest za bardzo korzystną i przekłada się na K. 20 lat bezawaryjnej pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości bezcieniową lampę operacyjną z płynną regulacją plamy świetlnej w zakresie od 180 do 360mm? Jest to rozwiązanie bardzo korzystniejsze, gdyż umożliwia każdorazowe dostosowanie średnicy oświetlanego pola w zależności od przeprowadzanego zabiegu. Poza tym oświetlona plama jest znacznie szersza od wymaganej.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

dotyczy: diodowa lampa zabiegowa typ 1 szt. 10

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z natężeniem oświetlenia 60 000 w odległości 50 cm? W przypadku lamp zabiegowych, które mają za zadanie oświetlenie niewielkiego pola w bliskiej odległości natężenie na poziomie 60 000 lux jest wystarczające i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3 500 – 4 500? Proponowany zakres jest znacznie szerszy i korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o żywotności 40 000 godzin? Żywotność diod na poziomie 40 000 godzin uznawana jest za bardzo korzystną i przekłada się na K. 20 lat bezawaryjnej pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową w której wielkość plamy świetlnej przy odległości 50 cm wynosi 19cm? Średnica plamy świetlnej jest znacznie korzystniejsza od wymaganej.

Odpowiedź:  TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 10-100%? Jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie gwarantujące znacznie szerszą regulację natężenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową bez funkcji światła rozproszonego? Opisana funkcja ma na celu ograniczenie konkurencyjności ofert składanych w przedmiotowym postępowaniu i nie przekłada się na parametry funkcjonalne lampy, z których najważniejszymi jest możliwość regulacji natężenia i temperatury barwowej w szerokim zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o średnicy czaszy 24cm? Różnica rzędu 2 cm nie jest odczuwalna w praktyce, poza tym lampa jest niewielka i wyposażona w dwa uchwyty do pozycjonowania.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w dwa brudne uchwyty do pozycjonowania czaszy zamiast jednego odkręcanego do sterylizacji? Z uwagi na niewielkie rozmiary czaszy lampy oraz dwa uchwyty do jej pozycjonowania nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego uchwytu wymagającego sterylizacji i wymagającego dodatkowych czynności wykonywanych przez personel.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

dotyczy: diodowa lampa zabiegowa typ 2 szt. 5

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z natężeniem oświetlenia 60 000 w odległości 50 cm? W przypadku lamp zabiegowych, które mają za zadanie oświetlenie niewielkiego pola w bliskiej odległości natężenie na poziomie 60 000 lux jest wystarczające i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3 500 – 4 500? Proponowany zakres jest znacznie szerszy i korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o żywotności 40 000 godzin? Żywotność diod na poziomie 40 000 godzin uznawana jest za bardzo korzystną i przekłada się na K. 20 lat bezawaryjnej pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową w której wielkość plamy świetlnej przy odległości 50 cm wynosi 19cm? Średnica plamy świetlnej jest znacznie korzystniejsza od wymaganej.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 10-100%? Jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie gwarantujące znacznie szerszą regulację natężenia.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową bez funkcji światła rozproszonego? Opisana funkcja ma na celu ograniczenie konkurencyjności ofert składanych w przedmiotowym postępowaniu i nie przekłada się na parametry funkcjonalne lampy, z których najważniejszymi jest możliwość regulacji natężenia i temperatury barwowej w szerokim zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o średnicy czaszy 24cm? Różnica rzędu 2 cm nie jest odczuwalna w praktyce, poza tym lampa jest niewielka i wyposażona w dwa uchwyty do pozycjonowania.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w dwa brudne uchwyty do pozycjonowania czaszy zamiast jednego odkręcanego do sterylizacji? Z uwagi na niewielkie rozmiary czaszy lampy oraz dwa uchwyty do jej pozycjonowania nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego uchwytu wymagającego sterylizacji i wymagającego dodatkowych czynności wykonywanych przez personel.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

dotyczy: diodowa lampa zabiegowa typ 3 szt. 20

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z natężeniem oświetlenia 60 000 w odległości 50 cm? W przypadku lamp zabiegowych, które mają za zadanie oświetlenie niewielkiego pola w bliskiej odległości natężenie na poziomie 60 000 lux jest wystarczające i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3 500 – 4 500? Proponowany zakres jest znacznie szerszy i korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o żywotności 40 000 godzin? Żywotność diod na poziomie 40 000 godzin uznawana jest za bardzo korzystną i przekłada się na K. 20 lat bezawaryjnej pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową w której wielkość plamy świetlnej przy odległości 50 cm wynosi 19cm? Średnica plamy świetlnej jest znacznie korzystniejsza od wymaganej.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 10-100%? Jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie gwarantujące znacznie szerszą regulację natężenia.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową bez funkcji światła rozproszonego? Opisana funkcja ma na celu ograniczenie konkurencyjności ofert składanych w przedmiotowym postępowaniu i nie przekłada się na parametry funkcjonalne lampy, z których najważniejszymi jest możliwość regulacji natężenia i temperatury barwowej w szerokim zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o średnicy czaszy 24cm? Różnica rzędu 2 cm nie jest odczuwalna w praktyce, poza tym lampa jest niewielka i wyposażona w dwa uchwyty do pozycjonowania.

Odpowiedź: TAK zamawiający dopuszcza taki parametr

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w dwa brudne uchwyty do pozycjonowania czaszy zamiast jednego odkręcanego do sterylizacji? Z uwagi na niewielkie rozmiary czaszy lampy oraz dwa uchwyty do jej pozycjonowania nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego uchwytu wymagającego sterylizacji i wymagającego dodatkowych czynności wykonywanych przez personel.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

REKTOR UP