Lublin, dn. 15.05.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 27 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Część 27.

- Czy Zamawiający w pakiecie 27 dopuszcza gwarancję 12 miesięcy, gdyż tyle wynosi okres gwarancji udzielonej przez producenta sprzętów znajdujących się w tym pakiecie?

Odp.  Zamawiający dopuszcza co najmniej 12 miesięczną gwarancje na przedmiot zamówienia w części 27 postępowania.

Część 18 i 27.

- Czy Zamawiający w pakietach 18 i 27 dopuszcza dołączenia do oferty oryginalnych folderów od producenta w języku angielskim bez tłumaczenia, gdyż nie ma polskich oryginalnych folderów producenta?

Odp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty (w każdej części) opisów przedmiotu zamówienia lub fotografii przedmiotu zamówienia (do każdego aparatu/urządzenia), który jest oferowany Zamawiającemu (np. foldery, prospekty, karty katalogowe) 
w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

Część 17.

Pytania dotyczące wagi precyzyjnej:

1.W pkt. 15 SIWZ dotyczącym w/w wagi napisano "średnica szalki nie większa niż 180mm". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z szalką kwadratową o wymiarach 195x195mm?

Odp. Ze względu na zajmowaną przestrzeń istotnym jest by waga wyposażona była w szalkę  o średnicy do 180 mm. Mniejsza szalka to waga zajmująca mniej miejsca.

2.W pkt. 18 SIWZ dotyczącym w/w wagi napisano "waga wyposażona w układ podszalkowy (pierścień podszalkowy) zabezpieczający system wagowy przed zalaniem/ zasypaniem produktem". Każdy producent posiada swoje własne rozwiązania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z zabezpieczeniem przed zalaniem/zasypaniem.

Odp. Tak, wyrażamy zgodę

3. W pkt. 19 SIWZ dotyczącym w/w wagi napisano "masa urządzenia nie większa niż 5kg". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o masie 5,8kg?

Odp. Ponieważ dla Zamawiającego istotne jest jak najmniejsze obciążenie blatów roboczych oraz łatwość przenoszenia wagi, powinny mieć one masę do 5 kg

4.W pkt. 25 SIWZ dotyczącym w/w wagi napisano "waga wyposażona w port mini USB". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi wyposażonej w port USB?

Odp. Waga może być zaopatrzona w port USB.

Pytania dotyczące wagi analitycznej:

1.W pkt. 16 SIWZ dotyczącym w/w wagi napisano "wysokość osłony komory ważącej nie większa niż 209mm?". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z komorą ważenia o wysokości 227mm?

Odp.  Wymagana wysokość 209 mm wynika z dostępnej przestrzeni roboczej nad wagą. Waga nie może być wyższa.

2.W pkt. 18 SIWZ dotyczącym w/w wagi napisano "komora ważąca wyposażona w system rynnowy uniemożliwiająca wnikanie produktu i blokowanie się drzwiczek osłon bocznych". Każdy producent posiada swoje własne rozwiązania w tym zakresie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z rozwiązaniem zapobiegającym powstaniu w/w problemów?

Odp. Tak wyrażamy zgodę.

3.W pkt. 22 SIWZ dotyczącym w/w wagi napisano "masa urządzenia nie większa niż 5kg". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o masie 6,2kg?

Odp. Ponieważ dla Zamawiającego istotne jest jak najmniejsze obciążenie blatów roboczych oraz łatwość przenoszenia wagi, powinny mieć one masę do 5 kg. Zaproponowana waga jest o 24% cięższa.

4.W pkt. 23 SIWZ dotyczącym w/w wagi napisano "wymiary wagi nie większe niż 360x216x320mm". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o wymiarach 425x251x350mm?"

Odp.  Ze względu na ograniczenia miejsca na blatach roboczych istotnym jest by waga posiadała wymiary nie większe niż 360x2l6x320mm.

5.W pkt. 29 SIWZ dotyczącym w/w wagi napisano "waga wyposażona w port mini USB". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi wyposażonej w port USB?

Odp.  Waga może być zaopatrzona w port USB

Część 2:

1. Czy w części nr 2  dla poz. C lp. 1.9 „Mikroskop badawczy”  dopuszcza się mikroskop z 3 watowym oświetlaczem LED i 100 watowym oświetlaczem fluorescencyjnym.  Trzy watowy oświetlacz jest standardem w tej klasie sprzętu i jest oferowany przez wielu producentów.

Odp. Tak.

Pyt. dot. zał. nr 1,  Część 1  – 1/ ssak chirurgiczny dla dużych zwierząt

  - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wysokiej klasy ssaka chirurgiczny o następujących parametrach:

- Pompa membranowa, przystosowana do pracy ciągłej 24h/dobę, bezolejowa, niewymagająca konserwacji

- Szybkość zasysania powietrza do 50l/min

- Poziom hałasu maksymalnie do 45 dB

- Sterowanie nożne oraz z pulpitu

- Zakres regulacji podciśnienia do 0,93 bar

- Zasilanie 230V/50Hz

- Możliwość pracy ciągłej i przerywanej

- klasa ochronności I, typ B

- Pojemność naczyń ssących  dwa słoje po 4l oraz jeden 2 l, poliwęglanowe, wielorazowego użytku, przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C

- Potrójne zabezpieczenie przeciw przelewowe: pokrywa butli z zaworem zabezpieczającym, naczynie kontrolne poliwęglanowe 0,5 l z zaworem zabezpieczającym oraz filtr antybakteryjny, hydrofobowy

- Zapasowe filtry antybakteryjne 20 sztuk

- Przewód ssący minimum 1,5 m

- Wózek jezdny na 4 kółkach w tym 2 z blokadą do montażu ssaka wraz ze zbiornikami

- Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny

- Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody  (opcja)

- Gwarancja minimum 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego

Odp. 1

Ad. od 1) do 14)  Tak.

Ad. 15) Tak (pozycja nie ujęta w specyfikacji).

Ad. 16) Zgodnie z załącznikiem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

Pyt. dot. zał. nr 1,  Część 1  – 2/ ssak chirurgiczny dla małych zwierząt

  - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wysokiej klasy ssaka chirurgiczny o następujących parametrach:

- Pompa membranowa , przystosowana do pracy ciągłej 24h/dobę, bezolejowa, niewymagająca konserwacji

- Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym

- Szybkość zasysania powietrza 40 l/min

- Poziom hałasu maksymalnie do 45 dB

- Sterowanie nożne oraz z pulpitu

- Możliwość pracy ciągłej oraz przerywanej

- Zakres regulacji podciśnienia do 0,93 bar

- Naczynia ssące – 2 słoje poliwęglanowe po 2 l wielokrotnego użytku z pokrywami

- Naczynie kontrolne poliwęglanowe 0,5 l z zaworem zabezpieczającym oraz filtr antybakteryjny, hydrofobowy

- Naczynia przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C

- Potrójne zabezpieczenie przeciw przelewowe: pokrywa butli z zaworem zabezpieczającym, naczynie kontrolne poliwęglanowe 0,5 l z zaworem zabezpieczającym oraz filtr antybakteryjny, hydrofobowy

- Zapasowe filtry antybakteryjne, hydrofobowe 10 sztuk

- Wózek jezdny na 4 kółkach w tym 2 z blokadą do montażu ssaka wraz ze zbiornikami

- Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny

- Gwarancja  minimum 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego

Odp. 2

Ad. 1) Tak.

Ad. 2) Tak (pozycja nie ujęta w specyfikacji).

Ad. od 3) do 9) Tak.

Ad. 10) Tak (standard, pozycja nie ujęta w specyfikacji).

Ad. od 11) do 14) Tak.

Ad. 15) Zgodnie z załącznikiem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

  - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania wysokiej klasy ssaka chirurgiczny o następujących parametrach:

- Pompa tłokowa , przystosowana do pracy ciągłej 24h/dobę, bezolejowa, niewymagająca konserwacji

- Szybkość zasysania powietrza  32l/min

- Poziom hałasu maksymalnie do 45 dB

- Sterowanie nożne oraz z pulpitu

- Możliwość pracy ciągłej oraz przerywanej

- Zakres regulacji podciśnienia maksymalnie do 0,82 bar

- Naczynia ssące – 2 słoje poliwęglanowe po 2 l wielokrotnego użytku z pokrywami zawierającymi zawory przeciw przelewowe

- Naczynia przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C

- Zapasowe filtry antybakteryjne, hydrofobowe 10 sztuk

- Wózek jezdny na 4 kółkach w tym 2 z blokadą do montażu ssaka wraz ze zbiornikami

- Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny

- Gwarancja  minimum 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego

Odp. 3

Ad. 1) Tak.

Ad. 2) Nie.

Ad. od 3) do 7) Tak.

Ad. 8) Tak (pozycja nie ujęta w specyfikacji, standard).

Ad. 9) do 11) Tak.

Ad. 12) Zgodnie z załącznikiem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

  - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ssaka którego maksymalna głośność nie będzie przekraczała 45dB? Jednostka dB [decybel] nie wzrasta w skali liniowej lecz logarytmicznej, co oznacza, że średni przyrost o 3dB zwiększa niemal dwukrotnie natężenie słyszalne dla ludzkiego ucha. Głośniejszy ssak będzie zatem niekorzystnie wpływał na komfort pracy w sali zabiegowej.

Odp. Zgodnie z wymaganym parametrem określonym w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

Dotyczy części 8:

Parametry techniczne oczekiwane dla analizatora gazometrycznego (załącznik nr 8):

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt 13  warunków granicznych: Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia analizatora z zestawem startowym odczynników  i gazów kalibracyjnych oraz elektrod w komplecie? Odp.  Tak.

Dotyczy części 8:

Parametry techniczne oczekiwane dla analizatora do badań endokrynologicznych (załącznik nr 8):

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt 1 warunków granicznych: Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, który nie ma aktualnie możliwości wykonywania badań TSI, natomiast posiada pełne spektrum wszystkich innych oczekiwanych badań przez Zamawiającego?

Odp. Dopuszcza się.

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt 7 warunków granicznych: Prosimy o potwierdzenie czy poprzez możliwość dostępu do podzespołów aparatu będącego w trakcie pracy Zamawiający rozumie możliwość dostawiania próbek lub odczynników w trakcie pracy analizatora?

Odp. Tak.

Dotyczy UMOWY:

- Prosimy o uzupełnienie postanowień par. 15 umowy o następujące zapisy:

a) zmiany postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany producenta, modelu przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji z tym, że cena wskazana w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne wyrobów nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku do oferty;

b) zmiany terminu realizacji, w przypadku gdy dostawa przedmiotu umowy została czasowo zawieszona z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisów do projektu umowy.

Dotyczy pakietu nr 22:

- poz. 3 ppkt c): Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator Parowy o pojemności użytkowej komory  pozwalającej na umieszczenie 1,5 jednostek zgodnych z PN-EN 285? Oferowane urządzenie dzięki pojemności użytkowej komory 250 litrów zapewnia pełną funkcjonalność i równie wydajną pracę, jak przypadku opisanych w SIWZ parametrów.

Odp. Tak, dopuszcza.

- poz. 3 ppkt w): Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator Parowy o wymiarach 1914x 1143x1270 mm (wxsxg)? Wymiary proponowanego urządzenia odbiegają w sposób minimalny od opisanych w SIWZ.

Odp. Tak, dopuszcza.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający doprowadzi wymagane dla opisanych w SIWZ urządzeń przyłącza prądowe, wodno - kanalizacyjne, instalacji sprężonego powietrza oraz wentylacyjne, w miejsca ich instalacji, pozwalające na prawidłowy montaż.

Odp. Tak, doprowadzi ww. przyłącza.

Część 11.

- Czy Zamawiający w Części 11  wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE, aktualnych ulotek, folderów do oferowanego asortymentu w celu potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych w Specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu”?

Odp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty (w każdej części) opisów przedmiotu zamówienia lub fotografii przedmiotu zamówienia (do każdego aparatu/urządzenia), który jest oferowany Zamawiającemu (np. foldery, prospekty, karty katalogowe) 
w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

W przypadku deklaracji zgodności CE - Wykonawca powinien dołączyć do protokołu zdawczo-odbiorczego deklarację zgodności CE na przedmiot zamówienia.

Część 22.

- Sterylizator laboratoryjny szt. 2

  - Czy Zamawiający wymaga aby sterylizator wyposażony był w system szybkiego chłodzenia do sterylizacji płynów w otwartych pojemnikach (skrócenie czasu stygnięcia), wbudowanej pompy próżniowej do suszenia szkła oraz systemu podtrzymania ciśnienia do sterylizacji cieczy w szczelnie zamykanych opakowaniach ( butelkach)?

Odp. 1.1 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

  - Czy Zamawiający wymaga aby sterylizator wyposażony był w auto-kalibrację torów pomiarowych ciśnienia?

Odp. 1.2 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

  - W przypadku wymogu stosowania potrzymania ciśnienia czy Zamawiający dysponuje źródłem sprężonego powietrza w zakresie 2-6 bar? Jeśli nie czy Zamawiający  wymaga dostarczenia sprężarki cichobieżnej?

Odp. 1.3 - Zamawiający nie posiada sprężonego powietrza. Jeżeli oferowany sterylizator go wymaga, należy dostarczyć sprężarkę.

  - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia koszy załadunkowych do sterylizatorów na pełen wsad komory ?

Odp. 1.4 - Tak. Wymaga.

- Sterylizator parowy 100 litrowy 1 szt.

  - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga sterylizatora z komorą prostopadłościenną czy okrągłą?

Odp. 2.1 - Zamawiający nie stawia wymagania co do kształtu komory. Sterylizator musi jednak posiadać pojemność użytkową 100l.

  - Prosimy o doprecyzowanie czy do wózka wsadowego wymagany jest wózek  transportowy?

Odp. 2.2 - Tak. Zamawiający wymaga wózka transportowego.

3.  Sterylizator parowy 2 STU 1 szt.

3.1  Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez funkcji automatycznego oczyszczania wytwornicy pary?

Zamawiający wymaga zasilania wytwornicy pary wodą demineralizowaną, woda taka nie pozostawia osadów na grzałkach wytwornicy jak i w niej samej, wobec powyższego systemem ten jest zbędny.

Odp. 3.1 - Zamawiający potwierdza zapis w SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego systemu odgazowywania wody demineralizowanej?

Odp. 3.2 - Tak. Zamawiający dopuszcza.

3.3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator.?

Sterylizatory parowe jako urządzenia ciśnieniowe nie mogą pracować bez nadzoru operatora urządzenia.

Odp. 3.3 - Tak. Zamawiający dopuszcza.

3.4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego systemu detekcji powietrza?

Norma PN EN 285 nie wymaga stosowania automatycznego systemu detekcji powietrza, oferowane przez nas urządzenia posiadają certyfikat zgodności z w/w dyrektywą mimo nie posiadania wymaganego przez Zmawiającego detektora. System ten wymagany jest tylko w przypadku stosowania uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem a nie jak Zamawiający wymaga parą

Odp. 3.4 - Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Sterylizator 135 litrów

  - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga urządzenia pionowego z komorą cylindryczną czy prostopadłościenną?

Odp. 4.1 - Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

  - Prosimy o doprecyzowanie czy sterylizatory mają być zgodne z dyrektywą medyczną czy mają to być urządzenia laboratoryjne?

Odp. 4.2 - Zamawiający wymaga urządzenia laboratoryjnego

- Myjnia- dezynfektor

  - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 650 mm ?

Odp. 5.1 - Zamawiający potwierdza zapis SIWZ. Brak miejsca na większe urządzenie.

  - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowana drukarką parametrów mycia bez możliwości podłączenia 3 urządzeń ?

Odp. 5.2 - Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

  - Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem  „drukarka zewnętrzna z możliwością podłączenia trzech urządzeń (Wykonawca ma wycenić 1 drukarkę dla trzech urządzeń)”

Odp. 5.3 - Jak w SIWZ. Jedna drukarka dla trzech urządzeń.

  - Czy Zamawiający dopuści zamiast prezentacji w postaci graficznej czasu pozostałego do zakończenia cyklu, prezentację w postaci dużych i wyraźnych, widocznych z daleka w postaci cyfr? Prezentacja cyfrowa jest bardziej precyzyjna niż wizualizacja za pomocą paska postępu.

Odp. 5.4 - Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanej szafki na zasobniki środków chemicznych ?

Odp. 5.5 - Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści zamiast wózka wsadowego 4 pozimowego, taka samą ilość półek wsadowych?

Odp. 5.6 - Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

5.7 Czy Zamawiający dopuści temperaturę suszenia w zakresie 80-90 st. C oraz nastawę czasu 30-50 min?

Odp. 5.7 - Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 22:

poz. 16 ppkt d) i poz. 17 ppkt f):

- Czy Zamawiający uzna stacje uzdatniania wody nr 1 i nr 2 wyposażone dodatkowo w destylarki niezależne od pracy stacji uzdatniania wody za spełniające parametr „System umożliwiający czerpanie wody demineralizowanej?

Odp. Tak.

poz. 3 ppkt z)

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator parowy wyposażony w wózek załadowczy z jedną półką regulowaną? Wózek załadowczy oferowanego Sterylizatora ze względu na swoją konstrukcję posiada jedną półkę z regulowaną wysokością, zapewniając przy tym pełną funkcjonalność urządzenia.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ponadto Zamawiający informuję, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 13.06.2014 r. do godz. 1200 i wyznaczył termin otwarcia ofert na dzień 13.06.2014 r. godz. 1215

W imieniu Zamawiającego

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski