Załącznik nr 2A do SIWZ

Wykaz czynności niezbędnych

do przeprowadzenia przeglądu

wraz z wyceną przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka - opis czynności do wykonania podczas przeglądu. Wykonawca wycenia również materiały określone w załączniku nr 2 do SIWZ oraz inne składniki cenotwórcze. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Przegląd konserwacyjny termograwimetru LECO TGA701 | Przegląd obejmuje wymagany minimalny zakres czynności obsługowych: czyszczenie komory pieca, kontrola i czyszczenie elektroniki, kontrola i czyszczenie elektrozaworów oraz elementów mechanicznych, kontrola i czyszczenie wentylatorów i filtrów, regulacja podnoszenia i opadania pokrywy pieca, regulacja podnoszenia i opadania talerza, regulacja obrotów karuzeli względem wagi, kontrola parametrów diagnostycznych urządzenia, sprawdzenie wskazań wagi, kontrola poprawności wskazań urządzenia. Przegląd obejmuje również wymianę niezbędnych materiałów serwisowych. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Przegląd konserwacyjny kalorymetru LECO AC600 | Przegląd obejmuje wymagany minimalny zakres czynności obsługowych: kontrola i czyszczenie modułu chłodzącego, kontrola i czyszczenie pompy wodnej, czyszczenie płaszcza wodnego, oraz przekładni i mieszadła, kontrola i czyszczenie elektroniki, kontrola i czyszczenie elektrozaworów, kontrola i czyszczenie wentylatorów i filtrów, kontrola szczelności po napełnieniu kalorymetru wodą, kontrola parametrów diagnostycznych, regulacja przepływu obiegu wody, kontrola poprawności wskazań urządzenia, legalizacja naczynia kalorymetrycznego AC600 Przegląd obejmuje również wymianę niezbędnych materiałów serwisowych. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Przegląd konserwacyjny analizatora elementarnego LECO Truspec CHNS 628 | MODUŁ POMIAROWY CHN Przegląd obejmuje wymagany minimalny zakres czynności obsługowych: demontaż rur spalań, wymiana odczynników, sprawdzenie stanu pieca oporowego, wymiana uszczelnień, czyszczenie i konserwacja śluzy, montaż rur spalań, demontaż, czyszczenie, wymiana uszczelnień, konserwacja i montaż zespołu zbiornika balastowego kontrola poprawności działania zaworów pneumatycznych, wymiana zużytych przewodów zaciskowych, kontrola, czyszczenie, konserwacja podzespołów i układów elektronicznych, czyszczenie oraz konserwacja wentylatorów i filtrów, czyszczenie układu gazu pomiarowego, demontaż, czyszczenie, wymiana uszczelnień, montaż zespołu mieszacza, kontrola i czyszczenie cel pomiarowych C,H,N, wymiana odczynników i katalizatora, kalibracja przepływów gazów pomiarowych, kontrola szczelności układu gazowego oraz parametrów środowiskowych, kontrola poprawności wskazań urządzenia. MODUŁ POMIAROWY S Przegląd obejmuje wymagany minimalny zakres czynności obsługowych: kontrola elementów grzejnych i termopary, wymiana rur spalań wraz z uszczelnieniami, czyszczenie i konserwacja układu gazowego, czyszczenie i konserwacja pompy gazowej i regulatora przepływu, kontrola celi pomiarowej, kontrola i czyszczenie elektroniki i wentylatorów i filtrów, wymiana odczynników, kontrola poprawności wskazań, kontrola parametrów środowiskowych, regulacja przepływu gazu pomiarowego. Przegląd obejmuje również wymianę niezbędnych materiałów serwisowych. | Szt. | 2 |  |  |  |

................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy